Arkusz Informacji Technicznej - UCYFROWIENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Dostawa obejmuje:

- Jednoslotowy skaner radiografii pośredniej CR z opcjonalną mammografią wraz z wyposażeniem – 1 szt.

- Stacja technika -1 szt.

- Kasety i płyty obrazowe

- Detektor cyfrowy – 1 szt.

- Konsola do ucyfrowienia bezpośredniego DR

- Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Opis |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| Sprzęt fabrycznie nowy |  | TAK |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesięcy |  | TAK, podać |  |
| Urządzenia (skaner CR, kasety z płytami obrazowymi, detektor DR ) i oprogramowanie diagnostyczne wyprodukowane przez jednego producenta. |  | TAK, podać |  |
| Integracja z posiadanym mammografem Lorad IVM, kalibracja mammografu oraz wykonanie testów akceptacyjnych |  | TAK |  |
| Wymagania szczegółowe |  |  |  |
| - Jednoslotowy skaner radiografii pośredniej CR z opcjonalną mammografią wraz z wyposażeniem |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
|  | Skaner wolnostojący przeznaczony do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych oraz mammograficznych o podstawie na kołach jezdnych – nie urządzenie nabiurkowe | TAK |  |
|  | Bezdotykowy transport, skanowanie oraz kasowanie płyty obrazowej | TAK |  |
|  | Odczyt i przesyłanie obrazów w min. 12 bitach | TAK |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi min.: - do badań ogólnodiagnostycznych: 15x30cm, 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm - do badań mammograficznych: 18x24cm, 24x30cm | Podać wszystkie rodzaje i formaty |  |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 piksel/mm. (Dla kasety 35x43cm dopuszcza się 5 pikseli/mm.) | TAK |  |
|  | Skanowanie płyt obrazowych mammograficznych z rozdzielczością min. 20 piksel/mm. | TAK |  |
|  | Wydajność skanowania płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych w formacie 35x43cm z rozdzielczością min.10 piksel/mm – min. 40 płyty/godz. | Podać |  |
|  | Wydajność skanowania płyt obrazowych mammograficznych w formacie 18x24cm z rozdzielczością min 20 piksel/mm – min. 70 płyt/godz. | Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do skanowania kaset długich | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | TAK |  |
|  | Dedykowany przez producenta systemu fantom do oceny jakości obrazu CR/DR oraz jakości płyt obrazowych systemu CR wraz z niezbędnym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych | TAK |  |
| - Konsola technika – 1 szt. |  |  |  |
|  | Komputer stacji technika w konfiguracji dedykowanej przez producenta systemu CR | TAK |  |
|  | Pojedynczy, dotykowy monitor LCD min. 19” | TAK |  |
|  | Zewnętrzny UPS, zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych | TAK |  |
|  | Obsługa skanera CR wyspecyfikowanego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową / panelem DR przed i po badaniu | TAK |  |
|  | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0, min. DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę statystyczną systemu, w tym analizę zdjęć odrzuconych (z podziałem na przyczyny odrzucenia) | TAK |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. | TAK |  |
|  | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych | TAK |  |
| III. Kasety i płyty obrazowe |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z wbudowaną kratką, z płytą obrazową formatu 35x43cm | TAK |  |
|  | Kaseta do badań mammograficznych z płytą obrazową formatu 24x30 cm, – 1 kpl. (2 szt.) | TAK |  |
|  | Kaseta do badań mammograficznych z płytą obrazową formatu 18x24 cm, –1 kpl. (2 szt.) | TAK |  |
|  | Kasety nie zintegrowane z płytą obrazową – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | TAK |  |
|  | Technologia igłowa | TAK |  |
|  | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych | TAK |  |
| - Detektor cyfrowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
|  | Praca w trybie bezprzewodowym | TAK |  |
|  | Detektor o wymiarach min. 35x43cm | TAK, podać |  |
|  | Grubość detektora max. 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Instalacja bez konieczności przerabiania uchwytu w stole i statywie oraz bez konieczności ingerencji w generator RTG | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań poza stołem i stojakiem np. na wózku, łóżku | TAK |  |
|  | Wielkość piksela max. 150 µm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. 2850x2300 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Skala szarości odczytu min. 14 bitów | TAK, podać |  |
|  | Podgląd obrazu max. 7s | TAK, podać |  |
|  | Czas pełnego cyklu max. 20s | TAK, podać |  |
| - Konsola do ucyfrowienia bezpośredniego DR |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
|  | Współpraca z w/w detektorem | TAK |  |
|  | Procesor min. 2,8 GHz | TAK |  |
|  | Pamięć RAM min. 4 GB | TAK |  |
|  | Dysk twardy min. 500 GB | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy LCD mi. 19” | TAK |  |
|  | Klawiatura | TAK |  |
|  | Mysz | TAK |  |
|  | Ładowarka akumulatorów | TAK |  |
|  | DICOM Print | TAK |  |
|  | DICOM Store | TAK |  |
|  | Worklist Managment | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z zewnętrznym systemem RIS | TAK |  |
| - Stacja diagnostyczna wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Komputer diagnostycznej stacji roboczej PC o parametrach min: Procesor Intel dual/quad Core, dysk twardy 2x1TB, pamięć RAM 4GB, karta sieciowa 1Gbit/s, system operacyjny Windows XP 64 bit Professional PL, UPS 800VA | Podać parametry konfiguracji |  |
|  | 2 Monitory radiologiczne, monochromatyczne LCD - Producent, nazwa, typ | Podać |  |
|  | Monitor do opisu LCD min. 19” | TAK |  |
|  | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych min. 21 cali | Podać |  |
|  | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych min. 1200 cd/m2 | Podać |  |
|  | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych min. 1200:1 | Podać |  |
|  | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 2048x2560 (klasa 5MP) - tryb pracy w pionie lub w poziomie - dedykowana przez producenta monitorów karta medyczna umożliwiająca podłączenie trzech monitorów: dwóch medycznych i jednego opisowego, obsługująca sygnał 10 bitowy, pamięć minimum 1 GB. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające jednoczesną pracę na min. dwóch osobnych stacjach diagnostycznych posiadające następujące funkcje (minimum): - możliwość pracy z zewnętrznym systemem RIS. - możliwość diagnozy i opisów badań radiologicznych - oprogramowanie do przeglądania, analizy i opisywania obrazów mammograficznych - możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy badań mammograficznych CAD tego samego producenta co oprogramowanie stacji lekarskiej. - pomiary odległości, kątów, obwodów i powierzchni. - funkcja obracania, odbijania i inwersji skali szarości obrazu - filtracja krawędzi (minimum: wyostrzanie i wygładzanie) - możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiarów ekranu, powiększenie dowolne (bezstopniowe), lupa ekranowa - przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów (min. nazwiska, daty urodzenia, daty badania, rodzaj badania) - wyświetlanie obrazów w różnych podziałach - możliwość dodawania komentarzy do obrazu |  |  |
|  | Oprogramowanie w pełni zgodne ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK |  |
|  | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych | TAK |  |
| - Dodatkowe uwagi i wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony system radiografii pośredniej i bezpośredniej będzie współpracował z oprogramowaniem PACS/RIS Zamawiającego tj. NetRAAD oraz CliniNet firmy CGM. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie podłączenia systemu radiografii pośredniej i bezpośredniej do systemu PACS/RIS Zamawiającego. Wsparcie od strony systemu informatycznego oraz licencje oprogramowania PACS/RIS zapewni Zamawiający. | TAK |  |
|  | System radiografii pośredniej i bezpośredniej realizował będzie wymianę danych z systemem PACS/RIS zamawiającego wykorzystując strukturalną sieć komputerową opartą o protokół komunikacyjny TCP/IP. | TAK |  |
|  | Dostarczony system radiografii bezpośredniej będzie posiadał możliwość przesyłania badan do stacji diagnostycznej RTG Zamawiającego z zainstalowanym oprogramowaniem E-Film wykorzystując strukturalną sieć komputerową opartą o protokół TCP/IP. | TAK |  |