|  | PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Wideobronchoskop | 1 |  |  |  |  |  |

Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Wideobronchoskop

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent: ……………………………….. Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Termin  dostawy do …………………. dni

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA |  | WYMAGANIA GRANICZNE |  |  | ODPOWIEDŹ OFEROWANA (opis ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ## DANE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferent zapewni pełną kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii posiadanym przez pracownię Endoskopii ( procesor CV-190 , źródło światła CLV-190 ), Dezynfekcja w myjni ETD-3) , bez konieczności nabywania dodatkowych przyłączy oraz automatyczne rozpoznawanie przez myjnię typu i nr fabrycznego endoskopu umożliwiające drukowanie raportu z procesu dezynfekcji zawierające dane endoskopu |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  | ### TAK |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego |  |  | ### Min. 2,8 mm |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika |  |  | Max. 6,2 mm |  |  |  |
|  | Kąt obserwacji |  |  | ### Min. 120 |  |  |  |
|  | Głębia ostrości – od 3-100 mm |  |  | ### TAK |  |  |  |
|  | Kąt zagięcia: 180 w górę i 130 w dół |  |  | ### TAK |  |  |  |
|  | Schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |  | ### TAK |  |  |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu – co najmniej cztery pozwalające na uruchomienie dostępnych funkcji procesora |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja obracania wziernika sondy endoskopowej 120 prawo/lewo |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany mikrochip informujący o typie i numerze seryjnym |  |  | TAK |  |  |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  |  | Tak |  |  |
| 4. |  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 godziny, z wyłączeniem świąt |  |  | Tak |  |  |
| 5. |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt: - posiada wszelkie wymagane zezwolenia dopuszczające go użytkowania, - jest przeznaczony do zastosowań przy wykonywaniu procedur medycznych. |  |  | Tak |  |  |
| 6. |  | Szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników w/w sprzętu |  |  | Tak |  |  |
| 7. |  | Przeglądy gwarancyjne i okresowe w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) w cenie oferty |  |  | Tak |  |  |
| 8. |  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 lub 2018 roku. |  |  | Tak |  |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania , których spełnienie jest konieczne.

Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja i opieka pogwarancyjna

| - Gwarancja i opieka serwisowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | wymaganie | Tak |  | Sposób oceny |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | podać |  | 24 miesiące - 0 pkt za każdy dodatkowy miesiąc >24 miesiące - 1pkt |
| 3. | Pogwarancyjna opieka serwisowa (POS) co najmniej przez 1 rok ( 12 miesięcy) po upływie okresu gwarancji, obejmująca, wymianę materiałów i części eksploatacyjnych zalecanych do wymiany przez producenta, wykonywanie napraw, kalibracji i konserwacji urządzenia, wykonywanie okresowych przeglądów, aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Podać TAK lub NIE |  | Nie - 0 pkt Tak - 10pkt. |

………………………..

Data i podpis Wykonawcy