sprawa nr 116/2018

Arkusz Informacji Technicznej- pakiet nr 2

Łóżka elektryczne dla pacjentów – 4 szt.

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent: ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE |  | ODPOWIEDŹ OFEROWANA (opis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy. | Tak |  |  |
|  | Szczyt montowany do ramy, łatwe do demontażu bez konieczności odkręcania |  | Tak |  |
|  | Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. |  | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym co najmniej 3 sekcje ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele, łatwo demontowalne, lekkie nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem. |  | Tak |  |
|  | Leże gwarantujące stabilność w każdym położeniu. |  | Tak |  |
|  | Koła niebrudzące o średnicy min 125mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Centralna oraz kierunkowa blokada kół. |  | Tak |  |
|  | Dźwignie blokady hamulca, czytelnym oznaczeniem uruchomionej funkcji (centralnej blokady lub koła kierunkowego) |  | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - Pilot przewodowy dla pacjenta z możliwością sterowania podstawowymi funkcjami: regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu uda i pleców oraz funkcji autokontur (równoczesna regulacja segmentu pleców i segmentu ud) lub sterowniki dla pacjenta wbudowane w barierki boczne z powyższymi funkcjami. - Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w konstrukcji łóżka. |  | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – max. 2150mm (+/- 50mm) |  | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża min. 150mm |  | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – max. 990mm |  | Tak, podać |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) |  | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min 380 mm do 730 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-10o) |  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-10o) |  | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym lub prostym z systemem automatycznego zwijania. |  | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. |  | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |  | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  | Tak, podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min 12 – sterowanie z panelu sterowniczego dla personelu. |  | Tak, podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 12 – sterowanie z panelu sterowniczego dla personelu. |  | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym dla personelu. |  | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym dla personelu. |  | Tak |  |
|  | Elektryczna pozycja Trendelenburga sterowana m.in. za pomocą panelu centralnego oraz osobny, oznaczony kolorem czerwonym przycisk z zaprogramowaną pozycją antyszokową (rozumianą jako jednoczesne wypoziomowanie segmentów leża oraz wykonanie przechyłu Trendelenburga) |  | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym ) |  | Tak, |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. |  | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, |  | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie min. 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  | Tak, podać |  |
|  | Chowana w konstrukcji łóżka półka na pościel |  | Tak |  |
|  | Uchwyty do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku. |  | Tak |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia oraz uruchomieniu dźwiękowego alarmu informującego o przeciążeniu |  | Tak |  |
|  | Złącze wyrównania potencjału |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - Barierki opisane powyżej, - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy - Szafka przyłóżkowa kontenerowa wykonana z materiału łatwego w utrzymaniu czystości i odpornego na środki dezynfekcyjne |  | Tak |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja i opieka pogwarancyjna

| - Gwarancja i opieka serwisowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | wymaganie | Tak |  | Sposób oceny |
| 2. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | podać |  | 24 miesiące - 0 pkt za każdy dodatkowy miesiąc >24 miesiące - 1pkt |
| 3. | Pogwarancyjna opieka serwisowa (POS) co najmniej przez 1 rok (12 miesięcy) po upływie okresu gwarancji, obejmująca, wymianę materiałów i części eksploatacyjnych zalecanych do wymiany przez producenta, wykonywanie napraw, kalibracji i konserwacji urządzenia, wykonywanie okresowych przeglądów, aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) | Podać TAK lub NIE |  | Nie - 0 pkt Tak - 10pkt. |

……………………………..

Data i podpis wykonawcy