| Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej Producent …………………………… Model ……………………… rok produkcji ……………….. Wymagania |  |  | Potwierdzenie zaoferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, | TAK |  |
| 2. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną. | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 - pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | TAK |  |
| 5. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); - indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); - indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); - całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); - wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); - indeks funkcji serca (CFI); - wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); - ciągły pomiar saturacja krwi żylnej (SCVO2 i SVO2); | TAK |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: - dla CCO co min. 20 sek. - dla ScvO2 co min 2 sek. | TAK |  |
| 7. | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit; - interwencyjny; - fizjologiczny; - drzewa decyzyjnego; - graficzny; - tabelaryczny; - wartości cyfrowych; - GPS; | TAK |  |
| 8. | Ekran typu „kokpit”: - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | TAK |  |
| 9. | Ekran interwencyjny: - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  |
| 10. | Ekran fizjologiczny: - możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV) – krzywa Franka-Starlinga; - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2 lub SvO2); - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 11. | Ekran zależności danych: - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 12. | Ekran trendów graficznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 13. | Ekran trendów tabelarycznych: - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 14. | Ekran wartości cyfrowych: - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 15. | Ekran GPS: - pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; - możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; - możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 16. | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcja płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej. | TAK |  |
| 17. | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | TAK |  |
| 18. | Monitor dotykowy, przekątna ekranu min 10 cali, rozdzielczość minimum 800x600 | TAK |  |
| 19. | Statyw jezdny z montowanym koszykiem i uchwytem na kroplówkę | TAK |  |
| 20. | Możliwość transferu danych przez porty USB (min 3) w postaci pliku Excel lub jpg. | TAK |  |
| 21. | Możliwość zrzutu danych do zewnętrznych urządzeń poprzez protokół HL7. | TAK |  |
| 22. | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 23. | Waga aparatu nie więcej niż 3 kg | TAK |  |
| 24. | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Okres gwarancji (min 24 miesiące)  …………………………

………………………………….

Data i podpis Wykonawcy