Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Respirator stacjonarny – 3 szt.

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent: ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy

Czas dostawy (dni) ………………….

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE |  | ODPOWIEDŹ OFEROWANA (opis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą |  | TAK |  |
|  | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy |  | TAK |  |
|  | Podczas pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym możliwość użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwy w pracy respiratora. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist - IPPV |  |  |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV |  | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna |  | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |  | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV |  | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) |  | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV |  | TAK |  |
|  | Wdech manualny |  | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV |  | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |  | TAK |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ |  | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB |  | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC |  | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA |  | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV |  | TAK |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę |  | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml |  | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do150 l/min |  | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 |  | TAK |  |
|  | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s |  | TAK |  |
|  | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 40 cmH2O |  | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB |  | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% |  | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min |  | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O |  | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami |  | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu |  | TAK |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania |  | TAK |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu |  | TAK |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej |  | TAK |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej |  | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego |  | TAK |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym |  | TAK |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E |  | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau |  | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP |  | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP |  | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta |  | TAK |  |
|  | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta |  | TAK |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |  | TAK |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. |  | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) |  | TAK |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |  | TAK |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |  | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |  | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |  | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz, ekran itp. informujący o podstawowych parametrach wentylacji przy uszkodzeniu ekranu głównego |  | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krzywych i pętli na ekranie |  | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej |  | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |  | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego |  | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza |  | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |  | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej |  | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego |  | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów |  | TAK |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej |  | TAK |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu |  | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem |  | TAK |  |
|  | Alarm wizualny widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 3600 |  | TAK |  |
|  | Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |  | TAK |  |
|  | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV |  | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  | TAK |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk |  | TAK |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu. |  | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW lub wzrostu |  | TAK |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |  | TAK |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora 2 kpl. wielorazowe |  | TAK |  |
|  | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora 2 kpl wielorazowe |  | TAK |  |
|  | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora |  | TAK |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednopacjenowy– 50 szt. na aparat dostosowany do HME |  | TAK |  |
|  | Maska do wentylacji do każdego aparatu |  | TAK |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. |  | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Bezpłatne wymagane okresowe przeglądy serwisowe w czasie trwania gwarancji |  | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

……………………………..

Data i podpis Wykonawcy

Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja:

| - Gwarancja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | wymaganie | Tak |  | Sposób oceny |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | podać |  | 24 miesiące - 0 punktów 25-35 miesięcy - 20 punktów 36 miesięcy i więcej - 40 punktów |

……………………………..

Data i podpis Wykonawcy