|  | Pakiet nr 1 Papier, opakowania, rękawy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Asortyment | Ilość (szt.) | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| 1 | Papier sterylizacyjny –włókno celulozowe, kolor zielony i biały. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,034%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,005%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42kN/m, gramatura nominalna 60g/m2 */-2. Grubość min. 0,16 mm. Wymagana charakterystyka wytrzymałości wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałości i zgodności z normą PN EN 868-2 oraz ISO 11607-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zielony 750 x 750 mm | 2750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biały 750 x 750 mm | 2750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zielony 900 x 900 mm | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biały 900 x 900 mm | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zielony 1000 x 1000 mm | 2250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biały 1000 x 1000 mm | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opakowania posterylizacyjne medyczne - torebki przeciw pyłowe do przechowywania i transportu wysterylizowanych narzędzi wykonane z bezbarwnego polietylenu. Grubość 0,05mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 mm x 760 mm | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej o konstrukcji folii i wykonanie zgodnie z normami (PNEN 868-3, PNEN 868-5) oraz papier o gramaturze 70g (PNEN 868-3) wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PNEN 868-3 wymagane i wydane przez producenta folii ( a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami PNEN 868-3 - zawartość chlorków nie więcej niż 0,05% - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25% - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 600mN w obu kierunkach - przenikanie powietrza nie mniej niż 11um/Pa.s - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 350kPa na sucho - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 130kPa na mokro - niezwilżalność wodą powyżej 35s - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4kN/m -wytrzymałość na rozciągania liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniei niż 2,1 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1kN/m - folia co najmniej sześciowarstwowa nie licząc warstwy kleju (PNEN 868-5) wydane przez producenta folii(a nie dystrybutora)oświadczenie - grubość nie większa niż 52 um */-6% - zgrzewana w temperaturze 180-210ºC - wydłużenie przy zrywaniu w obu kierunkach nie mniej niż 100% - wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania - wymagane potwierdzenie zgodności i konstrukcji z PN-EN 868-5 przez producenta -napisy w języku polskim na rękawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100mm x 200m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 mm x 200m | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 mm x 200m | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 mm x 200m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 mm x 65 mm x 100m | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw włókninowo-foliowy z nadrukiem 3 wskaźników do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, oraz formaldehyd, gramatura włókniny 60g/m2, Grubość włókniny min. µm 230. Folia PE-PP nie mniej niż 6 warstw plus warstwa klejąca zgodne z normą PN-EN 868-2 , 868-5 Rękaw odpowiada wytycznym ISO 11607-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 420 mm x 100m 300mm x 100m | 5 22 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw płaski Tyvek - folia ,warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK z naniesionym od strony folii między ścieżkami zgrzewu wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z żółtego na niebieski. Gramatura Tyvek 64,4 g/m2, Wytrzymałość na roziąganie wzdłuż min. 163 N/2,54cm, Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek min. 174 N/2,54cm. Grubość min. 165 µm. Laminat foliowy bezbarwny, składający się z trzech warstw: 1 - 12µ grubości poliestru, 2 - 1,5 µ warstwa klejąca, 3- 38µ grubośći polietylenu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 mm x 100m | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 mm x 100m | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 mm x 100m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2  Etykiety , testy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena netto | Vat (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu Sterylizacji plazmowej rolka- 500 sztuk-29 x 28 mm | 20 rolki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy chemiczne typu 6 do kontroli dezynfekcji termicznej typu DES CHECK, o parametrach 90 stopni / 1 minut w myjni dezynfektorze (test stanowiący dokumentacje wsadu), zgodny z typem 6 normy PN EN ISO 11140-1 - , tj. o tolerancji na przebarwienie nie większej niż 6% dla czasu i 1 st .C dla temperatury . Klasa potwierdzona dokument wystawionym przez producenta oraz nadrukowana na teście .Integracja parametrów (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowanym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku op.100 szt. | 32 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron Substancją testową zgodną z ISO/TS 15883-5. Substancja naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków, Odczyt natychmiastowy i jednoznaczny do interpretacji STF op.100 szt. | 26 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Niezawierajacy niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3min i 121ºC/15min,odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wskaźnik w postaci jednego punktu. Wyraźnie nadrukowana barwa referencyjna. Potwierdzenie klasy wskaźnika wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu, samoprzylepne po 200 szt | 25 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej klasę wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. | 15 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Syntentyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35 kN/m, rozciąganie w kierunku walcowania: 70%/ w kierunku poprzecznym: 65%. 90 x 90 cm, op. a’ 300 sztuk 100 x 100 cm, op. a’ 200 sztuk | 14 op. 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym, rozciąganie w kierunku walcowania 125%/ w kierunku poprzecznym 130% | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet 3  testy , wskaźniki, taśma

|  | Nazwa | Ilość op. | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test Bowie Dick z substancją wskaźnikową przesuwalną kompatybilny z przyrządem PCD w którym można również wykonywać testy chemiczne klasy V i VI oraz testy biologiczne op=100szt | 4 op |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy biologiczne ampułkowe do pary odczyt po 24 h – op=100szt | 1 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną, odczyt w czasie 3- 5h, odczyt w specjalnym inkubatorze op=100szt. z użyczeniem inkubatora na okres trwania umowy | 13 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny klasy V zgodny z normą ISO11140-1 do kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową , test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku, data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim (a´100) | 10 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Taśma wzmocniona ze wskaźnikiem do zamykania pakietów Poddanych sterylizacji parowej Szer; 19mm x 50mb | 156 rol |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma ze wskaźnikiem do zamykania pakietów i monitorowania przebiegu sterylizacji plazmowej H2O2 szer: 19 mm x 50 m | 10 rol |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier sterylizacyjny II generacja celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokropelkowa-włókno celulozy uszczelniane lateksem kolor niebieski, zawartośc siarczanów nie więcej niż0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m w kierunku poprzecznym Nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60g/m2(tolerancja wg. PN EN 868 – 2) Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2 Rozmiar: 120 x 120 op. a,100 szt | 16 op |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu typu PCD pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu. zestaw PCD kontrol (tuba) symuluje test o długości 1,5metrowej rurki o średnicy 1mm. Przyrząd kontrolny o dł.20 cm wykonany ze stali nierdzewnej | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| . |  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet 4  Kasety do sterylizatora Sterrad

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena netto | vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasety naboje H2O2.Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 NX na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58%-59% roztworu nadtlenku wodoru .Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru op= 2 kasety. | 38 op |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet 5 etykiety

| L.p | Asortyment | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety dwustronnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi.Nadruk poprzecznie do kierunku zwijania tasmy. Rolka po 500 szt pole wskaźnikowe wolne od wydruku | 420 rol |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rolka tuszujaca do metkownicy Blitz | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Arkusz kontroli zgrzewu zgrzewarce op. a 250 szt | 3 op |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koperty systemu dokumentacji na minim. 14 cykli | 350 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny Bionova H2O2 pozwala na monitorowanie procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru op=100szt Z użyczeniem inkubatora do odczytu testu na okres trwania umowy -nadal | 4 op |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Pakiet 6 szczotki

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Cena netto | Vat | Ilość Sztuk | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | szczotka do mycia kanałów roboczych-włosie nylonowe dł.40,6cm, śr 5mm –(op.= 3sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | szczotka do mycia kanałów roboczych– włosie dł.40,6cm, sr 7mm –(op. = 3sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | szczotka do mycia kanałów roboczych –włosie nylonowe dł.30,5cm.śr 4mm –(op.=3 sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | szczotka do mycia kanałów roboczych –włosie nylonowe dł.30,5cm. śr 5mm – (op.=3 sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | szczotka do mycia kanałów roboczych- włosie nylonowe dł.61cm. śr 5mm – (op.=3 sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | szczotka do mycia kanałów roboczych – włosie nylonowe dł.61cm. śr 7mm – (op.=3 sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | szczotka do mycia kanałów roboczych – włosie nylonowe dl.61cm. śr 10mm – (op= 3 sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | szczotka do mycia narzędzi- dł.22cm- 77mm x 20mm x10mm -ekstra sztywne włosie nylon – (op.=3 sztuki) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | specjalistyczna dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego – dł.20cm śr.8 mm/okrąg 45 mm włosie kl. Medycznej op.=3 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ResiTEST- test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych – PEN 1 (op.= 25 testów) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .

………………………………………… Data i podpis Wykonawcy

Pakiet 7 kompresy

| Lp. | Asortyment | ilość | Cena netto | VAT% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresy niejałowe 17 nitk.10x10x100 16w. min.3,65g/szt | 700 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy niejałowe 17 nitk.7,0 x7,0x500, 12w. min.1,53g/szt | 800 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy włókninowe niejałowe ,40g 5x5x100 ,4w | 3000 op |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy włókninowe niejałowe,40g7,5x7,5x100,4w | 2000 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy włókninowe niejałowe ,40g 10x10x100,4w | 550 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Setony gazowe 2cm / 2m op=120szt | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .

1 Kompresy gazowe, gaza, setony powinny posiadać klasę IIA, reguła 7.

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy