Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Kolumna laparoskopowa – 1 zestaw

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent: ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy

Czas dostawy (dni) ………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Opisać/podać |
| --- | --- | --- |
| I. | Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości – 1 szt. |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3’’ wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS |  |
|  | Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu. |  |
|  | Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzielczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 1280x720p umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera. |  |
|  | Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych typu laparoskopia, histeroskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie. |  |
|  | możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe |  |
|  | Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt. |  |
|  | Wyjście analogowe S-Video |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. |  |
|  | Zoom optyczny lub cyfrowy |  |
|  | Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4, z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła. |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |
|  | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. |  |
|  | Współpraca urządzenia z konsolą wideo laparoskopu 5mm, 10mm |  |
|  | Przewód głowicy kamery - długość min 3,05m |  |
| II. | Medyczny monitor – 1 szt. |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.1920x1080 |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny |  |
|  | rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm |  |
|  | jasność: 500 cd/m2 |  |
|  | kontrast: 1400:1 |  |
|  | maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz |  |
|  | dwustronna powłoka antyrefleksyjna |  |
|  | twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H |  |
|  | 5 trybów skalowania obrazu: |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów ( głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków |  |
|  | synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej |  |
|  | wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego |  |
|  | wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie |  |
|  | możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora |  |
|  | regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9 specjalności |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. |  |
|  | Wejścia min.: - DVI, - VGA, - 3G/HD/SD-SDI, - C-Video/SOG, - S-Video, - Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) |  |
|  | sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim |  |
|  | Zużycie energii: 35-65W |  |
|  | Wymiary: 660,4 × 442 × 86,4 mm (szerokość × wysokość × głębokość) |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm |  |
|  | Waga: 8,6 kg |  |
|  | Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę -1szt |  |
| III. | Źródło światła LED – 1 szt. |  |
|  | Moc żarówki LED min. 200W |  |
|  | Żywotność min. 60000 godzin pracy |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD |  |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. |  |
|  | Tryb gotowości standby |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |  |
|  | Światłowód autoklawowalny, średnica 5mm, długość 3m – 4szt. |  |
| IV. | Insuflator CO2 – 1 szt. |  |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do 45l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg |  |
|  | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy |  |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji – możliowść ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. |  |
|  | Funkcja podgrzewania gazu. |  |
|  | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie |  |
|  | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 |  |
|  | Cztery tryby pracy insuflatora |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym |  |
|  | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg |  |
|  | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI |  |
|  | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI |  |
|  | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI |  |
|  | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI |  |
|  | Max. pobór mocy: 150 VA |  |
|  | Max. pobór prądu: 630 mA |  |
|  | Masa: ok. 9 kg |  |
|  | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą lub centralnym dopływem gazu – – 1szt. |  |
|  | Adapter drenów wielorazowych – 1 szt |  |
|  | Wielorazowy dren do insuflatora – 4szt. |  |
| V. | Wózek aparaturowy – 1 szt. |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym |  |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami |  |
|  | uchwyt do swiatłowodu, uchwyt do butli CO2 |  |
|  | Ramię wózka umieszczone centralnie min 300 mm - 1 szt. |  |
|  | uchwyt na głowicę kamery |  |
|  | możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka |  |
|  | wieszak na worki z płynem do irygacji |  |
|  | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka |  |
|  | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy |  |
|  | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach |  |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka |  |
| VI. | Optyki laparoskopowe – 4szt |  |
|  | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju,średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm . Do każdej optyki dedykowany pojemnik do sterylizacji |  |
| VII. | Inne |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie kraju (podać adres) |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego |  |
|  | Instrukcje w języku polskim |  |