- poz. 1

Stymulator jednojamowy – SSIR MRI z elektrodami  MRI

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Do 30 g – 10 pkt powyżej -0 |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T (skan całego ciała) | podać |  | wymgane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

-poz.2.

Stymulator dwujamowy DDDR z możliwością wykonania MRI

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Do 30 g – 10 pkt powyżej -0 |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | 10pkt – gdy górny zakres większy lub równy 7,0 0pkt. – gdy mniejszy niż 7,0 |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Dolny zakres 0,3-0,4 – 0 pkt. Poniżej 0,3 – 10 pkt. |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) ) dopuszczamy15-300ms | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny PVARP | tak |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | podać |  | Min 3 wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości rytmu serca | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |

| 24 | Przedsionkowy tryb pracy rozrusznika z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V | Podać |  | 2 - redukcja stymulacji komorowej poniżej 40%,, 7 - redukcja stymulacji komorowej poniżej 15%, 10 - redukcja stymulacji komorowej poniżej 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 26 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 27 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 28 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości | Podać |  | Po 5 pkt za funkcję |
| 29 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 30 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T (skan całego ciała) | podać |  | wymgane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz. 3

Defibrylator/kardiowerter jednojamowy MRI umożliwiający interwencję energią 35J

ICD VR z elektrodą defibrylującą

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.p. | Parametr wymagany/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – Wymagane nie wcześniej niż 2019r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga | podać |  | Poniżej 70 g – 30 pkt 70-74g – 15 pkt Powyżej 75 g – 0 pkt |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Podać |  | Wymagane |
| 12 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 13 | Żywotność przy 50% pacing biannual charges- min. 8 lat /nast.: 60 [ppm]; 600 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms].min 5 lat | Podać |  | 0 - do 8 lat, 10 - powyżej 8 lat |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 15 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 17 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 18 | Algorytm wykorzystujący analizą morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | podać |  | 0 – Nie, 5 – Tak |
| 19 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT strefie VF oraz w strefie VT | podać |  | 0 – Nie , 10 Tak |
| 20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | podać |  | 0 – Nie , 10 - tak |

| 21 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | 0 – Nie , 10 - tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| 23 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego coila wysokoenergetycznego( np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| 24 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| 25 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T całego ciała | podać |  | wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz. 4

Defibrylator/kardiowerter dwujamowy MRI umożliwiający interwencję energią 35J

– ICD DR z elektrodami

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.p. | Parametr wymagany/oceniany | ważność | Oferowane parametry | ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2019 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga | podać |  | Poniżej 70 g – 30 pkt 70-74g – 15 pkt Powyżej 75 g – 0 pkt |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody jedno i dwukołowe do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 2 typy | podać |  | Wymagane |
| 12 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 13 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD- min. 4 ładowania w ciągu roku.: 60 [ppm]; 600 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./min.5 lat | Podać |  | > lub = 7 lat - 0 pkt powyżej 7 lat – 10 pkt |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 15 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 5 pkt dla każdego trendu |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |

| 18 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego kola wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w Strefie VT | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 24 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepialnego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 25 | Możliwość telemonitoringu parametrów (internetowej analizy interwencji) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 26 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T całego ciała | podać |  | wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz. 5

Kardiowerter defibrylator resynchronizujacy podstawowy CRT-D MRI

z kompletem elektrod

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min 12 miesięcy | podać |  | Wymagane |
| 3 | Waga | podać |  | Poniżej 70 g 30 pkt 70-74g 15 pkt Powyżej 75 g – 0 pkt |
| 4 | Objętość urządzenia | podać |  | Poniżej 40 cm3 g 30 pkt 40-44 cm3 15 pkt Powyżej 45 cm 3– 0 pkt |
| 5 | Żywotność minimum 5 lat przy 100% stymulacji dwukomorowej (2,5V/600Ohm) i ładowaniu baterii 1 x 6 miesięcy | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Komunikacja bezprzewodowa umożliwiająca programowanie podczas zabiegu bez przyłożonej głowicy | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Dostarczona energia defibrylacji min 35 J | tak |  | Wymagane |
| 8 | Stymulacja antyarytmiczna w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | Tak |  | wymagane |
| 9 | Rozpoznawanie arytmii min 2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru | Tak |  | wymagane |
| 13 | Elektrod a do zatoki wieńcowej z aktywnym systemem fiksacji | podać |  | Posiada - 20 pkt Brak – 0 pkt |
| 14 | Elektroda do zatoki wieńcowej bipolarna lub dwukatodowa o średnicy poniżej 5,5F | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Programowalna obudowa defibrylatora (możliwość wyłączenia z obwodu defibrylacji ) | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 17 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | podać |  | 0 – Nie , 10 - tak |
| 19 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od - AT/AF -częstoskurczu zatokowego -częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 podać | podać |  | Po 10 pkt za każdy parametr |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta | podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 22 | Zapis trendów fali P i R | podać |  | Do 18 miesięcy – 0 pkt Powyżej 18 miesięcy - 10 pkt |
| 23 | Monitorowanie arytmii przedsionkowych | Tak |  | wymagane |
| 24 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back menory) | podać |  | Tak – 10 pkt nie – 0 ptk |

| 25 | Algorytmy wykorzystujące analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego. |  |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności: - przedwczesnych pobudzeń komorowych - AT/AF | Tak |  | wymagane |
| 27 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | Tak – 10 pkt nie – 0 ptk |
| 28 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | podać |  | Po 5 pkt za każdy trend |
| 29. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia | Tak |  |  |
| 30. | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody HV nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Tak |  |  |
| 31 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T całego ciała | podać |  | wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz. 11

Rozrusznik resynchronizujący CRT-P  MRI

z kompletem elektrod

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r

| L.P. | - FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETRY WYMAGANE / - OCENIANE | - PARAMETRY OFEROWANE (należy opisać parametry oferowanych wyrobów) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostępne, co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych OTW w tym elektrody dwubiegunowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie do żył bocznych przez subselektory (pkt 4) | WYMAGANE |  |
| 2 | Dostępne elektrody o aktywnej fiksacji (np. typu Starfix) | WYMAGANE |  |
| 3 | Dostępne koszulki wprowadzające do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn) | WYMAGANE |  |
| 4 | Dostępne cewniki/koszulki do subselekcji żył serca (co najmniej 2 krzywizny), | WYMAGANE |  |
| 5 | Dostępny balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej | WYMAGANE |  |
| 6 | Grubość rozrusznika nie większa niż 6 mm | Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt. |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.