-poz.1

Stymulator jednojamowy MRI typu SSIR  z elektrodą

Producent:..............................................................

Nazwa/numer katalogowy......................................

| L.p. | - Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | Podać |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | Podać |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g | Podać |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min. zakres 0,5-1,0 | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK |  | Wymagane |
| 14 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Histereza jednojamowa | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość dostarczenia do 50% urządzeń z programem MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | - Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Śródklatkowy pomiar płynów | Podać |  | 0-nie, 5-tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

-poz.2

Stymulator dwujamowy MRI typu  DDDR z elektrodami

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | - Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,0 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5- 7,0 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |
| 7 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 15 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | Wymagane |
| 20 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | Podać |  | Wymagane |
| 21 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | Podać |  | Wymagane |
| 22 | Możliwość dostarczenia do 50% urządzeń z programem MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | Podać |  | Wymagane |
| L.p. | - Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 5 pkt - do 2 typów, 20 pkt - 3 typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: - częstość - przewodzenia AV - aktywność pacjenta | Podać |  | Po 5 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | Po 5 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-Nie, 20-Tak |
| 5 | Preferencja rytmu własnego | Podać |  | 0-Nie, 10-Tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz.3

Stymulator resynchronizujący z  podwójnym sensorem CRT-P

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDT, DOOR | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2019 | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dwa niezależne sensory | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zmiany wektora stymulacji LV – co najmniej 6 różnych wektorów | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 6 | Histereza przedsionkowo-komorowa | Podać |  | 1 rodziaj – 5 pkt 2 rodziaje – 10 pkt 3 rodzaje - 30 pkt |
| 7 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Podać |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- pozycja 4

Kardiowerter defibrylator MRI jednojamowy

z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR

Producent:……………………………..

Nazwa/numer katalogowy: ……………………………

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typ – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe lub jednokoilowe z dipolami przedsionkowymi do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy parametrach nominalnych min. 8 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7 | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8 | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość dostarczenia zamiennie w tej samej cenie ICD jednojamowego z sensingiem przedsionkowym | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektroda) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK |  | Wymagane |
| Parametry oceniane |  | Ważność |  | Ocena |
| 20 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 22 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 23 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 24 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 25 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 punkcie dla każdego trendu |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 27 | Zapis trendów fali R | Podać |  | do 18 miesięcy - 0 punktów powyżej 18 m-cy - 5 punktów |
| 28 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Podać |  | 0-nie,10 tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- pozycja 6

Kardiowerter  defibrylator  dwujamowy MRI

z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz  elektrodami ICD DR

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i/lub dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy parametrach nominalnych min. 7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7 | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8 | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola elektromagnetycznego i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  |  | Punktacja |
| 19 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 20 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 23 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 24 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 punkcie dla każdego trendu |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 26 | Zapis trendów fali R | Podać |  | do 18 miesięcy - 0 punktów powyżej 18 m-cy - 5 punktów |
| 27 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Podać |  | 0-nie, 10-tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- pozycja 7

Urządzenie resynchronizujące z funkcją defibrylacji (CRT-D) z elektrodami lewokomorowymi (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka ( do wyboru)

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Opis oferowanego wyrobu medycznego | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji – wymagany 2019 r. | TAK |  | - |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i numer katalogowy kardiowertera – defibrylatora | Podać |  | - |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | - |
| 4 | Waga max. 88 [g] | Tak, podać w [g] |  | - |
| 5 | Energia defibrylacji 37 [J] | Tak |  | - |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | Tak |  | - |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1 | Tak |  | - |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak |  | - |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | - |
| 10 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | Tak |  | - |
| 11 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak/Nie |  | Nie ma – 0 pkt Jest – 5 pkt |
| 12 | Rodzaje stymulacji | Podać |  | - |
| 13 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych | Podać |  | - |
| 14 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Tak/Nie |  | Nie ma – 0 pkt Jest – 10 pkt |
| 15 | Możliwość zmiany parametrów czułości w kanale komorowym - min. 8 programowalnych parametrów | Tak |  | - |
| 16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | Podać |  | - |
| 17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 18 | Pomiar trendów: HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 5 pkt. dla każdego trendu |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed ładowania kondensatorów w strefie VF | Tak |  | - |
| 20 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | Tak |  | - |
| 21 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 22 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Tak |  | - |
| 23 | Ilość szoków w jednej interwencji co najmniej 8 w każdej ze stref | Tak |  | - |
| 24 | Algorytm do eliminacji oversensingu załamków T | Tak |  | - |
| 25 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | Tak |  | - |
| 26 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Tak |  | - |
| 27 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 28 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Tak/Nie |  | Nie ma – 0 pkt Jest – 10 pkt |
| 29 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | Tak |  | - |
| 30 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | Tak |  | - |
| ELEKTRODA do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), defibrylująca (DF-1 i DF4) i przedsionka |  |  |  |  |
| 31 | Producent | Podać |  |  |
| 32 | Nazwa, numery katalogowe | Podać |  |  |
| 33 | Rok produkcji – wymagany min. 2019 r. | Tak |  | - |
| 34 | Elektrody do CS o różnej długości do wyboru | Tak |  | - |
| 35 | Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru | Tak |  | - |
| 36 | Elektrody do CS sterydowe | Tak |  | - |
| 37 | Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe | Tak |  | - |
| 38 | Elektrody do CS quadropolarne/bipolarne do wyboru | Tak |  | - |
| 39 | Elektrody do stymulacji przedsionka bipolarne do wyboru | Tak |  | - |
| 40 | Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne | Tak |  | - |
| 41 | Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i/lub dwukoilowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru | Tak |  |  |
| 42 | Elektrody do CS typu "over the wire" | Tak |  |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.