-poz.1

Stymulator jednojamowy – SSIR z elektrodami (MRI)

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 21 [g] | podać |  | Do 21 g – 10 pkt powyżej -0 |
| 3 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Program nocny współpracujący z sensorem | TAK |  | Tak – 20 pkt./ Nie – 0 pkt. |
| 10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (beat by beat) z impulsem zabezpieczającym zapewniającym 100% skutecznej stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI (skan całego ciała) | Tak |  | wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

-poz. 2

Stymulator dwujamowy DDD z elektrodami (MRI)

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 21 [g] | podać |  | Do 21 g – 10 pkt powyżej -0 |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | 10pkt – gdy górny zakres większy lub równy 7,0 0pkt. – gdy mniejszy niż 7,0 |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1 - 4,0 [mV] | podać |  | Dolny zakres 0,3-0,4 – 0 pkt. Poniżej 0,3 – 10 pkt. |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) ) | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny PVARP | tak |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Program nocny współpracujący z sensorem | podać |  | Tak – 20 pkt./ Nie – 0 pkt. |
| 13 | Histereza częstości rytmu dostępna również w trybie DDD | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | podać |  | Min 3 wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości rytmu serca | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Możliwość programowania dodatkowej częstości stymulacji podczas trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 25 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 26 | Długość zapisu IEGM | Podać |  | 0-5 min – 1, 5-10 min, -3 powyżej 10 min - 10 |
| 27 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 28 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych | Podać |  | Po 5 pkt za funkcję |
| 29 | Objętość stymulatora poniżej 10,5 cm³ | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 30 | Możliwość wykonania badania MRI (skan całego ciała 3 T) | podać |  | wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz.3.

rozrusznik resynchronizujący podstawowy CRT-P

z kompletem elektrod

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min 12 miesięcy | podać |  | Wymagane |
| 3 | Złącza LV: IS-1/IS4 do wyboru | podać |  | Wymagane |
| 4 | Żywotność minimum 5 lat przy 100% stymulacji dwukomorowej (2,5V/600Ohm) | Tak |  | Wymagane |
| 5 | Komunikacja bezprzewodowa umożliwiająca programowanie podczas zabiegu bez przyłożonej głowicy | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Elektrod a do zatoki wieńcowej quadripolarna 4 modele do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrod a do zatoki wieńcowej bipolarna 4,3 F lub mniej | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Elektroda stymulująca RV współpracująca z introducerem 6F | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 19 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia A-V i V-V | podać |  | 0 – Nie, 20 – Tak |
| 20 | Monitorowanie arytmii przedsionkowych | Tak |  | wymagane |
| 21 | Algorytmy do automatycznej optymalizacji wektorów stymulacji lewokomorowej | Tak |  | Wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

– poz.4

Defibrylator/kardiowerter jednojamowy MRI z elektrodą

ICD VR z elektrodą

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.p. | Parametr wymagany/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – Nie wcześniej niż 2019 | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga | podać |  | Poniżej 70 g – 30 pkt 70-74g – 15 pkt Powyżej 75 g – 0 pkt |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji bipolarne pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Podać |  | Wymagane |
| 12 | Możliwość zaprogramowania stałej szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach | Podać |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość wykonania badania MRI (skan całego ciała) | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Algorytm do uniknięcia nieadekwatnej terapii w przypadku uszkodzenia elektrody | Podać |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 15 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 17 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 18 | Algorytm wykorzystujący analizę stabilności rytmu do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | podać |  | 0 – Nie, 5 – Tak |
| 19 | Elektrody defibrylujące współpracujące z introducerem 7F | podać |  | 0 – Nie , 20 Tak |
| 20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | podać |  | 0 – Nie , 10 - tak |

| 21 | Możliwość programowania histerezy dla dyskryminatora morfologii w celu aktualizacji wzorca. | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Algorytm wykorzystujący analizę Morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| 23 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

…………………………...............

- poz.5

Defibrylator/kardiowerter dwujamowy MRI  – ICD DR z elektrodami

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.p. | Parametr wymagany/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – Nie wcześniej niż 2019 | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga | podać |  | Poniżej 70 g – 30 pkt 70-74g – 15 pkt Powyżej 75 g – 0 pkt |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji bipolarne pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Elektrody do defibrylacji typu true bipolar | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Podać |  | Wymagane |
| 12 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Tak |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość zaprogramowania stałej szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach | Tak |  | Wymagane |
| 14 | Algorytm do uniknięcia nieadekwatnej terapii w przypadku uszkodzenia elektrody | Podać |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 15 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 17 | Pomiar impedancji wewnątrz klatkowej | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 18 | Algorytm wykorzystujący analizą morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Tak |  | Wymagane |
| 19 | Elektrody defibrylujące współpracujące z introducerem 7F | podać |  | 0 – Nie , 20 Tak |
| 20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | podać |  | 0 – Nie , 10 - tak |

| 21 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 5 pkt dla każdego trendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| 23 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego coila wysokoenergetycznego( np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |
| 24 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | podać |  | 0 – Nie , 10 – tak |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

- poz. 7

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący podstawowy ICD BIV DDDR

z kompletem elektrod

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min 12 miesięcy | podać |  | Wymagane |
| 3 | Złącza RV: DF-1 /DF-4 do wyboru | podać |  | Wymagane |
| 4 | Złącza LV: IS-1/IS-4 do wyboru | podać |  | Wymagane |
| 5 | Żywotność minimum 5 lat przy 100% stymulacji dwukomorowej (2,5V/600Ohm) i ładowaniu baterii 1 x 6 miesięcy | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Komunikacja bezprzewodowa umożliwiająca programowanie podczas zabiegu bez przyłożonej głowicy | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Dostarczona energia defibrylacji min 40 J | tak |  | Wymagane |
| 8 | Stymulacja antyarytmiczna w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | Tak |  | wymagane |
| 9 | Rozpoznawanie arytmii min 2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Elektroda do zatoki wieńcowej quadripolarna 4 modele do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Elektroda do zatoki wieńcowej bipolarna 4,3 F lub mniej | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Programowalna obudowa defibrylatora (możliwość wyłączenia z obwodu defibrylacji ) | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 16 | Elektroda defibrylująca współpracująca z introducerem 7F | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od - AT/AF -częstoskurczu zatokowego -czestoskurczu z przewodzeniem 1:1 podać | podać |  | Po 10 pkt za każdy parametr |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podac |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta | podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 19 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia A-V i V-V | podać |  | 0 – Nie, 20 – Tak |
| 20 | prowadnica 0,014” 190cm,(do wyboru przez zamawiającego prowadnice o różnym stopniu sztywności, proste i J-shaped) w tym prowadnica hydrofilna o parametrach: Tip load: 1.2g, Radiopaque length: 3 cm, Outside diameter: 0.014", Tip Outside diameter: 0.014", Coating: Hydrophilic | Tak |  | wymagane |
| 21 | Algorytmy wykorzystujące analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego. | Tak |  | Wymagane |

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności: - przedwczesnych pobudzeń komorowych | Tak |  | wymagane |
| 24 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | podać |  | Po 5 pkt za każdy trend |
| 25 | Funkcja dyskryminacji załamka T | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody HV nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Tak |  | Wymagane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.