AIT Pakiet nr 1

Bronchoskop ultrasonograficzny

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent: ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy

Czas dostawy (dni) ………………….( do max 30 dni)

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw do diagnostyki zmian obwodowych z wykorzystaniem MiniSond USG (2 szt.) |  |  |
|  | Częstotliwość pracy: 20 [MHz] | TAK |  |
|  | Średnica końcówki sondy: 1,7 mm (+/- 3mm) | (+/- 0,3mm) |  |
|  | Długość robocza sondy: 2050 mm | (+/- 50mm) |  |
|  | Zakres skanowania: 360 stopni | TAK |  |
|  | Tryb skanowania: B-mode | TAK |  |
|  | Skanowanie: mechaniczne | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia sondy przez kanał roboczy bronchoskopu o średnicy: 2,2 mm | (+/- 0,2mm) |  |
|  | Możliwa współpraca z prowadnikami biopsyjnymi | TAK |  |
| II. | Napęd sondy |  |  |
| 1. | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem USG typu EU-ME2 | TAK |  |
| 2. | Możliwość zamontowania na wózku endoskopowym | TAK |  |
| 3. | Tryb pracy: mechaniczny | TAK |  |
| III. | BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY - EBUS |  |  |
|  | Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z procesorem wideo: CV-190 i źródłem światła: CLV-190 | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadana centralą USG serii EU-ME2 | TAK |  |
|  | Średnica sondy: 6,3 mm | (+/- 0,3mm) |  |
|  | Średnica końcówki sondy: 6,6 mm | (+/- 0,6mm) |  |
|  | Kanał roboczy: 2,2 mm | (+/- 0,2mm) |  |
|  | Kąty zgięcia G/D: min.: 120 min.: 70 stopni | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy: min. 600 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia: min. 80° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: min. 2-50 mm | TAK |  |
|  | Zakres skanowania ultrasonograficznego: min. 60° | TAK |  |
|  | Zawór ssawny z częścią podłączaną do ssaka odłączany i w pełni rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji. | TAK |  |
|  | Częstotliwość skanowania: min. 7-10 MHz | TAK |  |
| IV. | #### WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja producenta przez okres minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

……………………………..

Data i podpis Wykonawcy