AIT pakiet nr 2

Bronchofiberoskop hybrydowy intubacyjny

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent:                                  ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy

Czas dostawy (dni) ………………….( do max 30 dni)

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Bronchofiberoskop mobilny z monitorem LCD |  |  |
|  | Źródło światła – dioda LED | TAK |  |
|  | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej min. 3,5” | TAK |  |
|  | Rotacja jednostki kamery ( lewo /prawo) 90O / 90O | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-50mm | TAK |  |
|  | Załączona karta pamięci SD o pojemności min. 1 GB | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z kart SD do min. 2GB | TAK |  |
|  | Format video - MPEG | TAK |  |
|  | Średnica wziernika 5,1 mm; | +/- 0,1 mm |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,6 mm; | +/- 0,1 mm |  |
|  | Pole widzenia min. 90O | TAK |  |
|  | Zginanie G/D min.: 180O 130O | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 600 mm: | TAK |  |
|  | Kąt regulacji monitora LCD min. 0O-120O | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy: 2 szt: | TAK |  |
|  | Ładowarka kompatybilna z akumulatorem | TAK |  |
| II. | #### WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja producenta przez okres minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

……………………………..

Data i podpis Wykonawcy