PAKIET nr 1  - AIT     Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej – 2 szt.

Producent …………………..

Model …………………………

Rok produkcji ……………..

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat do terapii HFNC (High-FlowNasalCannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne. Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie 21-100% bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. Fabrycznie nowe urządzenie – 2 szt. | TAK |  |
|  | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji urządzenia | TAK |  |
|  | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C | TAK |  |
|  | Czas wstępnego nagrzewania: 10 minut do temp. 31°C, 30 minut do temp. 37°C | TAK |  |
|  | 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-80 l/min | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) | TAK |  |
|  | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  |
|  | Wbudowany sensor tlenu | TAK |  |
|  | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii ( 99 min. cyrkulacji gorącego powietrza zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu) | TAK |  |
|  | Przycisk wyciszania alarmu | TAK |  |
|  | Waga: max 4 kg z akcesoriami | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165 | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany kompresor - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę,oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami | TAK |  |
|  | Półka o wymiarach 38 cm x 30 cm | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość statywu w zakresie 157,5 cm do 192,5 cm | TAK |  |
|  | Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek | TAK |  |
| II. | #### AKCESORIA |  |  |
|  | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula) o długości min. 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: min. 4 lata od momentu produkcji Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni od momentu otwarcia. | TAK |  |
|  | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.  rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min) - 80 szt.  rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min) – 40 szt. Kaniula z czasem użytkowania przez 14 dni od momentu otwarcia. | TAK |  |
|  | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula), przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi – 10 szt. | TAK |  |
|  | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza – 24 szt. | TAK |  |
|  | Ozonator do dezynfekcji urządzenia – 2 szt. |  |  |
| III. | #### WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja producenta przez okres minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |

…………………………………

Data i podpis wykonawcy