PAKIET nr  3 - AIT  -   Aparat do znieczulenia z monitorem  dla dzieci i  dorosłych – 1 szt.

Producent …………………..

Model …………………………

Rok produkcji ……………..

| L.p. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | masa do 150 kg | TAK |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz , wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół ) | TAK |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O ) | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza , wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen . | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | TAK |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | TAK |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb SIMV | TAK |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | częstość oddychania | TAK |  |
|  | Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | TAK |  |
|  | pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | TAK |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |
|  | możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | PAROWNIK | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu . Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie . | TAK |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 12" Możliwość rozbudowy o podłączenie niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” z niezależnym sterowaniem dotykowym. | TAK |  |
|  | Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych Do wyboru przez użytkownika, co najmniej: - odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych. Możliwość rozbudowania o drugi akumulator, ze wskaźnikiem | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego. Możliwość automatycznego dostosowania progów alarmowych | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG. | TAK |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości serca minimalny zakres 20-300/min. | TAK |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 5-100 odd/min | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec, łatwy do czyszczenia. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatur | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | TAK |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym z szybkozłączką umożliwiającą szybką i zapewniającą szczelność wymianę mankietu – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji lub urzadzenia wolnostojącego – 1 moduł lub urządzenie zewnetrzne na 3 monitory Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Pomiar przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji | TAK-15 NIE-0 |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | TAK-5 NIE-0 |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemu S/5 | TAK-30 NIE-0 |  |

…………………………………

Data i podpis Wykonawcy