ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ AIT

Pełna nazwa urządzenia:
Producent:

Kraj pochodzenia:

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji:

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametry wymagane/ oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Generator wysokiej częstotliwości |  |  |  |
| 1. | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 65 [kW] | Tak, podać |  |
| 2. | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole i stojaku płucnym – min. 3 komory jonizacyjne | Tak, podać |  |
| 3. | Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 – 150 [kV] | Tak, podać |  |
| 4. | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 – 500 [mAs] | Tak, podać |  |
| 5. | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 650 mA | Tak, podać |  |
| 6. | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 10 s | Tak, podać |  |
| 7. | Technika 1,2 i 3 punktowa | Tak |  |
| 8. | Programy anatomiczne minimum 700. | Tak, podać |  |
| II. Lampa RTG |  |  |  |
| 1. | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | Tak |  |
| 2. | Kolimator z możliwością ręcznej korekty | Tak |  |
| 3. | Obrót kolimatora +/- 90 stopni | Tak, podać |  |
| 4. | Lampa RTG z wirującą anodą min. 9000 obr / min | Tak, podać |  |
| 5. | Pojemność cieplna anody min. 400 kHU | Tak, podać |  |
| 6. | Pojemność cieplna kołpaka min. 1300 kHU | Tak, podać |  |
| 7. | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 130 stopni | Tak, podać |  |
| 8. | Obrót lampy wokół osi pionowej min. +/- 180 stopni | Tak, podać |  |
| 9. | Małe ognisko: max 0,6 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Duże ognisko: max 1,2 mm | Tak, podać |  |
| 11. | Moc małego ogniska min. 40 kW | Tak, podać |  |
| 12. | Moc dużego ogniska min. 100 kW | Tak, podać |  |
| III. Zawieszenie sufitowe |  |  |  |
| 1. | Lampa RTG zawieszona na teleskopowym zawieszeniu sufitowym | Tak |  |
| 2. | Ruch wzdłużny lampy min 300 cm | Tak, podać |  |
| 3. | Ruch poprzeczny lampy min. 180 cm | Tak, podać |  |
| 4. | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie min 150 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | Tak |  |
| 6. | Auto- pozycjonowanie systemu do wybranej procedury | Tak |  |
| 7. | Ruch nadążny lampy za detektorem w stole i stojaku płucnym | Tak |  |
| 8. | Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów uzyskanych przy obrazowaniu kości długich | Tak, podać |  |
| 9. | Kodyfikowane kolorem przyciski określające kierunki ruchów zawieszenia z lampą, ułatwiające pozycjonowanie aparatu w trybie manualnym | Tak |  |
| IV. Stół kostny |  |  |  |
| 1. | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  |
| 2. | Stacjonarny – mocowany do podłogi | Tak |  |
| 3. | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu. | Tak |  |
| 4. | Najniższe położenie blatu (od podłogi) max 58 cm. Najwyższe położenie blatu (od podłogi) min. 91 cm. | Tak, podać |  |
| 5. | Ruch poprzeczny blatu min. 23 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Ruch wzdłużny blatu min. 110 cm | Tak, podać |  |
| 7. | Zakresu ruchu detektora w stole min. 50 cm | Tak, podać |  |
| 8. | Długość blatu min. 220 cm | Tak, podać |  |
| 9. | Szerokość blatu min. 85 cm | Tak, podać |  |
| 10. | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta ≤ 0,6 mmAl | Tak, podać |  |
| 11. | Max. waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu - min. 300 kg | Tak, podać |  |
| 12. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 52 l/cm z ogniskową 100 cm | Tak, podać |  |
| V. Stojak do zdjęć płucnych |  |  |  |
| 1. | Przygotowany do współpracy z bezprzewodowym detektorem cyfrowym | Tak |  |
| 2. | Ruch uchylny panelu w zakresie min +90/-20 stopni | Tak, podać |  |
| 3. | Obrót panelu min. 90 ° | Tak, podać |  |
| 4. | Zakres ruchu detektora w pionie w zakresie min. 41 – 190 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 52 l/cm z ogniskową150 lub 180 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Dodatkowy statyw do obrazowania kości długich w pozycji pionowej z uchwytami pacjenta | Tak |  |
| VI. Detektor cyfrowy |  |  |  |
| 1. | Detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” | TAK |  |
| 2. | Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt | TAK, podać |  |
| 3. | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 2 akumulatorów wyjętych z detektora | TAK, podać |  |
| 4. | Producent, model, typ detektora | Podać |  |
| 5. | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | TAK |  |
| 6. | Detektor wodoodporny zgodnie z normą min. IPX 7 | TAK, podać |  |
| 7. | Min. 2 zakresy częstotliwości pracy detektora 2,4 GHz oraz 5 GHz | Tak, podać |  |
| 8. | Pole obrazowe detektora min. 35x43cm (+/- 0,5 cm) | TAK, podać |  |
| 9. | Wielkość pixela max. 126 µm | TAK, podać 126 µm - 0 pkt <126 µm – 20 pkt |  |
| 10. | Rozdzielczość detektora min. 9 MP | TAK, podać 9 MP – 0 pkt >9 MP – 20 pkt |  |
| 11. | Rozdzielczość przestrzenna detektora min 3,9 pl/mm | TAK, podać 3,9 lp/mm – 0 pkt ˃3,9 lp/mm – 20 pkt |  |
| 12. | Grubość detektora max 16 mm | Tak, podać |  |
| 13. | Waga detektora z baterią max. 2,4 kg | TAK, podać |  |
| 14. | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | TAK, podać |  |
| 15. | Wskaźnik poziomu naładowania baterii na detektorze | Tak |  |
| 16. | Wbudowana pamięć wewnętrzna w detektor na min. 90 obrazów | Tak, podać |  |
| 17. | Wytrzymałość detektora mierzona na jego powierzchni o wymiarach 4 x 4 cm min. 100 kg | Tak, podać |  |
| 18. | Wytrzymałość obciążenia detektora (bez korzystania z dodatkowej obudowy detektora) min. 300 kg | Tak, podać 300 kg – 0 pkt >300 kg – 10 pkt |  |
| VII. Detektor cyfrowy wbudowany w stojak płucny |  |  |  |
| 1. | Producent, model, typ detektora | Podać |  |
| 2. | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak |  |
| 3. | Pole obrazowe detektora min. 42x43cm (+/- 0,5 cm) | Tak, podać |  |
| 4. | Wielkość pixela max. 126 µm | Tak, podać 126 µm - 0 pkt <126 µm – 20 pkt |  |
| 5. | Rozdzielczość detektora min. 11 MP | Tak, podać 9 MP – 0 pkt >9 MP – 20 pkt |  |
| 6. | Rozdzielczość przestrzenna detektora min 3,9 pl/mm | Tak, podać 3,9 lp/mm – 0 pkt ˃3,9 lp/mm – 20 pkt |  |
| VIII. Konsola operatora |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie konsoli operatora całkowicie w j. polskim | Tak |  |
| 2. | Oprogramowanie sterujące detektorami oraz zaoferowane detektory wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektorów i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | Tak, podać |  |
| 3. | Jedna, wspólna konsola operatora do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami | Tak |  |
| 4. | Płaski, kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 [cal] | Tak, podać |  |
| 5. | Wyświetlanie i regulacja parametrów ekspozycji (kV, mA) bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |
| 6. | Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych w [HU] na konsoli operatora | Tak |  |
| 7. | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora | Tak |  |
| 8. | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy konsolą, a detektorem na konsoli operatora | Tak |  |
| 9. | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. | Tak |  |
| 10. | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | Tak |  |
| 11. | Protokoły DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print, MPPS | Tak podać |  |
| 12. | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | Tak |  |
| 13. | Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 2 [sek.] | Tak, podać |  |
| 14. | Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | Tak |  |
| IX. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Długość gwarancji na wszystkie elementy oferowanego systemu min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej. | Tak |  |
| 3. | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z Polskim ustawodawstwem. | Tak |  |
| 4. | Wykonanie Projektu Osłon Stałych. | Tak |  |
| 5. | Integracja aparatu z istniejącym systemem RIS oraz PACS (przy wykorzystaniu posiadanej licencji przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 6. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego (dla min. 3 grup użytkowników) | Tak |  |
| 8. | Wykonanie podłączenia sieci komputerowej, zasilającej w miejscu zlokalizowania dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 9. | Wykonanie adaptacji pomieszczenia ( wymiana stolarki ochronnej, przeniesienie sterowni oraz przebieralni pacjenta, malowanie ścian pracowni, wymiana wykładziny PCV, montaż klimatyzatora, wymiana armatury w pracowni ). Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz innych czynności wynikających z wymagań urządzenia lub Projektu Osłon Stałych itp. (jeśli zajdzie potrzeba). | Tak |  |