## Arkusz1
PAKIET 1 igły biopsyjne do EBUS-TBNA i zaworki
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylne zatyczki do kanałów biopsyjnych , typ MAJ 210 szt | 1300
2. | Jednorazowe,sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maks. długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21G i 22G minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły otworki, wzmacniające echo; owalny przekrój igły pozwalający na pełną funkcjonalność igły w endoskopie zagiętym pod dużym kątem; wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem miejscami pokrytym silikonem zapewniający stałą drożność igły; obracany mechanizm regulacji osłony pozwalający na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu : igła z regulacją stopnia wysunięcia ze skalą pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły z usuwalnym stoperem ograniczającym stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm ze znacznikiem graficznym informującym o całkowitym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu kolorowym tworzywem zapewniającym widoczność w obrazie endoskopowym, mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego. Każdy zestaw zawiera : 1 sterylną gotową do użycia igłę do biopsji aspiracyjnej, 1 jednorazową sterylną, gotową do użycia strzykawkę do pobierania biopsji. Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml, 1 jednorazowy, sterylny, gotowy do użycia zawór na kanał roboczy. Zamawiający każdorazowo określi przy zamówieniu rozmiar igły. szt | 10
3. | Jednorazowe,sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G ,minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły na części sterującej skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły , posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonk, posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; Każdy zestaw zawiera: 1 igłę, 1 strzykawkę aspiracyjną 20 ml z blokadą i zaworem odcinającym, 1 adapter zaworu biopsyjnego (MAJ-1414) szt | 180
Razem
Dla poz.1Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
Dla poz 2. i 3.Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F . Asortyment winien posiadać certyfikat zgodnosci z wyżej wymienionym typem fiberoskopu.
PAKIET 2 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 | Jednorazowe SZCZOTKI do cytologii ,do użycia z endoskopem Olympus dla pobierania próbek tkanki z obszaru drzewa oskrzelowego , bezlateksowe.Długość robocza 1150-1200 mm. Maksymalna średnica części roboczej 1,8mm.Szczotka : długości 10mm i średnicy 2mm . Szt | 300
Razem
Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
PAKIET 3 Igła
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 | Igła do biopsji transbronchialnej,w komplecie ze strzykawką podcisnieniową z blokadą igły w rękojeści, z metalowym portem na koncówce osłonki .Średnica igły 19G i 21 G , długość igly 15 mm, długość robocza 130 cm średnica osłonki 1,8 mm szt .Zamawiający każdorazowo określi rozmiar igły przy zamawianiu szt | 5
Razem
Asortyment winien posiadać certyfikat zgodności do stosowania w fiberoskopach firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
PAKIET 4 ZAWORKI SSĄCE I USTNIKI
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Jednorazowy ,sterylny zawór ssący do endoskopu i bronchoskopu, typ MAJ 209 szt | 1100
2. | Jednorazowe,sterylne ustniki do endoskopu i bronchofiberoskopu (EBUS-TBNA); typ MAJ1632 szt | 900
Razem
Dla poz.1. i 2. Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 i fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F
PAKIET 5 szczęki aligatora
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku ,sterylne, długość robocza 100-120cm, średnica zewnętrzna 18-19mm ,średnica kanału roboczego 2mm ,łyżeczki z okienkiem oraz ząbkami, z możliwością biopsji stycznej szt | 240
Razem
Asortyment musi być kompatybilny z fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
PAKIET 6 obwód oddechowy
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa, REF /nr katalogowy
1 | Jednorazowy, sterylny obwód oddechowy do nieinwazyjnej wentylacji płuc ,dla dorosłych, bez lateksu . Kompatybilny z respiratorem Philips Respironics szt | 50
RAZEM: