|  | PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis asortymentu | Ilość Op. | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk |
| 1. | Paski diagnostyczne do glukometrów a 50szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Dopuszcza się inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości , do pełnego opakowania w górę.

W ramach zamówienia Wykonawca użyczy na czas trwania umowy glukometry w ilości 80szt.

Gukometr : Producent ……………………………………………… Model ………………………………….    spełniający poniższe wymagania

Wymagania dotyczące glukometrów:

1.Glukometr z dużym i czytelnym wyświetlaczem

2.Glukometr podający wyniki w odniesieniu do osocza krwi żylnej(tzw. kalibracja do osocza )

3.zakres pomiarowy wyrażany liczbowo w jednostkach mmol/l nie mniejszy niz 0,6 - 33,3 mmol/l  (dopuszczamy szerszy zakres) lub mg/dl zakres 10-600 mg/dl

4.objętość próbki krwi  niezbędna do wykonania  badania - nie większa niż 0,6µl

5.Glukometr wyposażony w system korekty hematokrytu w zakresie minimalnym 10 - 65 % ( dopuszczalny szerszy zakres)                                                                                      6.System pomiarowy (glukometr i paski) umożliwia dokonanie pomiaru stężenia glukozy w każdym rodzaju krwi tj włośniczkowa, żylna , tętnicza i noworodkowa

7. oferowane paski posiadają  certyfikat CE i spełniają   normę EN ISO 15 197

8.pole pomiarowe znajduje sę w przedniej części paska ( metoda elektrochemiczna pomiaru)

9.paski testowe zawierają enzym: GDH -FAD lub GDH-NAD lub GOD, które są swoiste dla glukozy i nie wchodzą w reakcje krzżzowe z maltozą i galaktozą                                                 10. termin przydatności pasków minimum 12 miesięcy   od daty  dostarczenia do zamawiającego

11. termin trwałości pasków min 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania

12.tlenoterapia nie może wpływać na oznaczenie glukozy

13 prawidłowa praca glukometru  w szerokim zakresie temperatury  otoczenia uwzględniając szczególnie  niskie    temperatury (  pogotowie ratunkowe)                                                                                                             14 paski kompatybilne z zaoferowanym  glukometrem

15.   dostawa płynów kontrolnych ( norma i pataologia - hipoglikemia) każdorazowo zapotrzebowanie    zostanie określone przez zamawiającego .Ilość płynów kontrolnych  32 szt

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

|  | PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk |
| 1. | Testy diagnostyczne paskowe do badania moczu KETO-DIASTIX x 50 szt op | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy