Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Aparat USG z 2 głowicami – 1 szt.

Pełna nazwa urządzenia: …………………………………………

Producent: ………………………………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy

Czas dostawy (dni) ………………….

| ## Wymagania techniczne aparatu |  |  | Oferowany parametr podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent/Wykonawca* *Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | ## TAK/podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | ## Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | ## Podać |  |
| 4. | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 | ## TAK |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | TAK/podać |  |
|  | Przetwornik minimum 40 bitowy | TAK/podać |  |
|  | #### Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | ##### TAK/podać |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (+/- 90°), pochył przód-tył (+/-45°) | TAK/podać |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych oraz min. 1 dedykowane gniazdo głowicy tzw. „ślepej”. | TAK/podać |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | TAK |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół oraz obrót min. +/- 150° | TAK/podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | TAK/podać |  |
|  | #### Dynamika aparatu min. 310 dB | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | ##### TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na głowicy liniowej | ##### TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | ##### TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1850 obr./s | TAK/podać |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | TAK/podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm | TAK/podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | ##### TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań: radiologicznych pediatrycznych, naczyniowych (w tym TCD) | ##### TAK/podać |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 15x | ##### TAK/podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | ##### TAK/opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz prędkości) | ##### TAK/opisać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | ##### TAK/podać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | ##### TAK/podać |  |
|  | #### Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | ##### TAK |  |
|  | #### Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | ##### TAK |  |
|  | #### Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | ##### TAK |  |
|  | #### Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | ##### TAK |  |
|  | #### Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. | ##### TAK |  |
|  | #### Aktywny protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | ##### TAK/podać |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 250; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm; min. 3 optymalizacje częstotliwości harmonicznych (podać) Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK, Podać typ i parametry |  |
|  | Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 8.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 250, kąt widzenia min. 115˚ | TAK, Podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |
|  | #### Możliwość rozbudowy o: Głowica convex (min. 300 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, Kąt widzenia min. 70°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne | TAK, Podać typ i parametry |  |
|  | #### Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 50 mm #### Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK, Podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | ##### TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie 3D radiologiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję DICOM Query/retrieve umożliwiająca pobieranie obrazów Dicom z powrotem do aparatu | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | #### Zasilanie 230V +/- 10 % | ##### TAK |  |
|  | #### Waga aparatu maksymalnie 85 kg | ##### TAK/podać |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | #### Okres gwarancji min. 24 miesiące | ##### TAK/podać |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | ##### TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni | ##### TAK |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych w materiałach w języku polskim lub w oświadczeniach producenta (lub oddziału producenta na terenie RP), lub zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć parametrów oferowanego aparatu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. | ##### TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

……………………………..	                              Data i podpis Wykonawcy

Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja:

| - Gwarancja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | wymaganie | Tak |  | Sposób oceny |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | podać |  | 24 miesiące - 0 punktów 25-35 miesięcy - 20 punktów 36 miesięcy i więcej - 40 punktów |

……………………………..	                              Data i podpis Wykonawcy