ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ ( AIT)

Pakiet 1. Sterylizator parowy z wyposażeniem – 1 kpl.

- Sterylizator parowy 8 jednostkowy – 1 szt.:

Producent:

Kraj pochodzenia: …

Rok produkcji: minimum 2019

Nazwa: …

Typ/model: …

| l.p. | Opis parametru | Spełnienie wymogu | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 8 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału (nie dopuszcza komory z elektropolerowanym wnętrzem komory ze względu na ograniczone przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału), | TAK |  |  |
|  | Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą serwisową maksymalnie 1000mm. | TAK |  |  |
|  | Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą serwisową poniżej 900mm. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych). Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z materiałów innych odpornych na korozję. | TAK |  |  |
|  | Instalacja parowa i wodna w całości wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wejście do komory sterylizacyjnej o wymiarach z przedziału: 640-660, 640-660, (wysokość [mm], szerokość [mm],) | TAK |  |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej 1300-1400[mm] | TAK |  |  |
|  | Grubość ściany komory 5mm. | TAK |  |  |
|  | Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700-800mm. | TAK |  |  |
|  | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L) | TAK |  |  |
|  | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie -wyposażone w przeciwciężar pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. -wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa | TAK |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy. | TAK |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowczej informujący o: Stanie programu, stanie alarmowym Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora. | TAK |  |  |
|  | Czytelny, graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza obszarem panelu sterującego informujący o postępie cyklu (dwa wskaźniki, jeden po stronie załadowczej drugi po stronie rozładowczej). | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Drukarka, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory) |  |  |  |
|  | Panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej szklany. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285. | TAK |  |  |
|  | Program testujący Bowie & Dick. | TAK |  |  |
|  | Program testu próżniowego. | TAK |  |  |
|  | Program rozgrzewający. | TAK |  |  |
|  | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programu zwalidowane przez producenta urządzenia. Czas trwania programu nie przekraczający 65 minut | TAK (załączyć fragment z oryginalnej instrukcji obsługi- na wezwanie ) |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji narzędzi o wadze zestawu 20kg/1STE w programie załadunku ciężkiego. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnienieniu - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu (minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis). | TAK |  |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania uruchomienia urządzenia o zadanej godzinie. | TAK |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora. | TAK |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy ze wspólnym systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego. |  |  |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym. Pompa próżniowa wyposażona w dodatkowy niezależny inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy i zmniejszający zużycie wody. | TAK |  |  |
|  | Próżnia wytwarzana przez układ próżniowy poniżej 30mBar | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |  |
|  | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica, inne) | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | TAK |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony we wbudowany układ redukujący zużycie wody przez pompę próżniową. | TAK |  |  |
|  | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3500 cykli. | TAK |  |  |
|  | Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 4000 cykli | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. | TAK |  |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny | TAK (załączyć potwierdzenie- na wezwanie) |  |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK (załączyć potwierdzenie- na wezwanie) |  |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665. | TAK (załączyć potwierdzenie- na wezwanie) |  |  |
|  | Podłączenie odpływu higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej ( brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | TAK |  |  |
|  | Hałas podczas pracy mniejszy równy 65dB(A) | TAK |  |  |
|  | Hałas podczas pracy mniejszy równy 60dB(A) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Trzy instrukcje obsługi wydane przez producenta urządzenia: -instrukcja obsługi (użytkownika) | TAK |  |  |
|  | Wbudowana w sterylizator niezależna wytwornica pary: -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej (o parametrach zgodnych z PN-EN 285 lub normą równoważną) -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej -moc grzewcza grzałek wytwornicy 45-60kW -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) - sterowane przez mikroprocesorowy sterownik niezależny od sterownika sterylizatora - wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody. | TAK |  |  |
| Wyposażenie sterylizatora: |  |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy 8 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki – szt.1 | TAK |  |  |
|  | Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 8 STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego – szt. 2 | TAK |  |  |

- Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania 1 szt.:

Producent:

Kraj pochodzenia: …

Rok produkcji: minimum 2019

Nazwa: …

Typ/model: …

| l.p. | Opis parametru | Spełnienie wymogu | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania | TAK |  |  |
|  | Wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9 | TAK |  |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |  |
|  | Cztery poręcze rurowe do wieszania papieru | TAK |  |  |
|  | Obciążniki zabezpieczające przed zsuwaniem się papieru | TAK |  |  |
|  | Cztery kółka skrętne, w tym dwa wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
|  | Przeznaczony dla arkuszy o długości 120 cm | TAK |  |  |

- Zgrzewarka rotacyjna do opakowań szczelnych 1 szt.:

Producent:

Kraj pochodzenia: …

Rok produkcji: minimum 2019

Nazwa: …

Typ/model: …

| l.p. | Opis parametru | Spełnienie wymogu | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrzewarka rotacyjna | TAK |  |  |
|  | Proste i przyjazne dla użytkownika menu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania oraz licznik czasu pracy wraz z funkcją zegara i kalendarza | TAK |  |  |
|  | Pamięć wprowadzonych informacji | TAK |  |  |
|  | Automatyczny start / stop napędu | TAK |  |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania oraz wyświetlanie temperatury zgrzewania. Automatyczna kontrola odchyłki temperatury w przypadku przekroczenia wartości 5 st.C od wartości zadanej następuje samoczynne zatrzymanie napędu. | TAK |  |  |
|  | Panel LCD minimum 2 wierszowy | TAK |  |  |
|  | Drukarka jednowierszowa igłowa z wydrukiem: daty produkcji i daty ważności (automatyczna aktualizacja), numeru wsadu lub numeru kolejnego pakietu, numeru osoby odpowiedzialnej za sterylizację lub numeru osoby pakującej | TAK |  |  |
|  | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, chroniący listwy grzejne przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatur min. 80 - 220 st. C; tolerancja temperatur 2 st. C | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne max. 500W | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. 720 x 260 x 250 mm (dł. x szer. x wys.) | TAK |  |  |
|  | Waga max. 25kg | TAK |  |  |
|  | Moc max 500W | TAK |  |  |
|  | Szerokość zgrzewu 12-14 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Odległość od krawędzi zgrzewu min 5-35 mm | TAK, podać |  |  |

- Myjnia ultradźwiękowa 1 szt.:

Producent:

Kraj pochodzenia: …

Rok produkcji: minimum 2019

Nazwa: …

Typ/model: …

| l.p. | Opis parametru | Spełnienie wymogu | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 1 tacę narzędziową zgodną z DIN 1/1. | TAK |  |  |
|  | Pojemność komory minimum 26 l | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę. | TAK |  |  |
|  | Przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | TAK |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 2 kW. | TAK |  |  |
|  | Moc ultradźwięków minimum 500 W | TAK |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 35÷38 kHz. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia | TAK |  |  |
|  | Czas trwania procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 30 min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość nastawy pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |  |
|  | Kosz załadowczy wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Moduł umożliwiający przepłukiwanie (mycia) narzędzi kanałowych podczas mycia ultradźwiękami. Moduł umożliwia mycia min 6 narzędzi kanałowych podłączanych poprzez system szybko złączek. Moduł tłoczący o wydajności wody minimum 1l/min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość niezależnego uruchomienia modułu mycia narzędzi kanałowych poza komorą myjni ultradźwiękowej w przypadku gdy narzędzia nie można reprocesować w urządzeniu ultradźwiękowym | TAK |  |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty | TAK |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia