| Pakiety 1, 2, 3, 4 - Odczynniki do RKZ z hemoglobiną tlenko-węglową wraz z dzierżawą aparatu do ZDL, SOR, OIT, Pulmonologia |  |
| --- | --- |
| Wymagania: | oferowane parametry – wpisać: |
| Minimalne wymagania dla dzierżawionego analizatora: - Analizator parametrów krytycznych – nowy lub rok produkcji 2017. - Analizator parametrów krytycznych z kompletnym wyposażeniem, również ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (pakietem startowym) umożliwiającymi instalację oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. - Analizator bezobsługowy o ciągłej gotowości do pracy (poza wymianą kaset z odczynnikami i kaset z elektrodami oraz stosowania okresowych czynności konserwacyjnych) - Zestawy odczynnikowe- maksymalnie dwie kasety wielotestowe gotowe do użycia, zawierające elektrody (sensory), odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące i pojemniki na ścieki. - Możliwość wielokrotnej deinstalacji i ponownej instalacji kaset w celu mechanicznego udrożnienia toru pomiarowego. - Aparat wyposażony w wbudowaną drukarkę i czytnik kodów kreskowych - Materiał badany – krew pełna heparynizowana - Analizator z wyłącznie jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów. - Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2 Hb, HHb, MetHb, bilirunina całkowita, glukoza, mleczany. - Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika - Parametry wyliczane:HCO3, Hct, luka anionowa, ABE, SBE, osmolalność osocza - Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki badanej - Maksymalna objętość próbki pobieranej do kapilary i strzykawki to 100µl. - Możliwość aspirowania badanej próbki z kapilary lub ze strzykawki - W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów niezależnych od kalibratorów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym, z możliwością podglądu wyników kontroli w odniesieniu do zakresów referencyjnych. - Automatyczna kalibracja bez użycia butli z gazami. - Ważność odczynników zainstalowanych na pokładzie analizatora – minimum 30 dni. - Oprogramowanie analizatora i instrukcja w języku polskim. - Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta - Łatwa obsługa z czytelnego, dotykowego ekranu - Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości na 12 miesięcy (min 1 x kwartał). Możliwość elektronicznego przesyłania danych. - Bezpłatne szkolenie dla personelu z zakresu obsługi analizatora. - Analizator będzie współpracował dwukierunkowo z laboratoryjnym systemem informatycznym KS-SOLAB pracującym w Laboratorium dotyczy także analizatora w SOR,OIT, Pulmonologia (Przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań). - Nadzór nad analizatorem poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp, poprzez sieć teleinformatyczną wewnętrzną i internetową (dostawca zapewnia potrzebny sprzęt komputerowy i oprogramowanie). - Koszt podłączenia i uruchomienia po stronie Wykonawcy. |  |
|  | ………………………………….. Podpis Wykonawcy |
| Pakiet nr 5 - aparat Emerald |  |
| Wymagania: | oferowane parametry – wpisać: |
| - W przypadku zaoferowania innych odczynników niż producenta aparatu: - Wykonawca zapewni autoryzowany serwis (naprawy) analizatora - Wykonawca przeprowadzi wymagane przez producenta przeglądy serwisowe - W przypadku opinii autoryzowanego serwisu że aparat uszkodzony został w wyniku stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę odczynników, koszty naprawy ponosi Wykonawca. - Wykonawca przeprowadzi wymagane przez producenta przeglądy serwisowe |  |
|  | ………………………………….. Podpis Wykonawcy |