Wymagania techniczne  (AIT)

Wyposażenie części medycznej ambulansów:

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. System do unieruchamiania dziecka na noszach – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| System do unieruchamiania dziecka na noszach, składający się ze specjalnego splotu pasów z szybko-złączem. a) system 4 pasów zabezpieczających o regulowanej długości, czteropunktowy zamek łączący pasy b) przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci, c) zapewniający optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwy do zastosowania na fotelu, d) prosty w obsłudze, zapewnia szybkie mocowanie do noszy lub fotela oraz szybki dostęp do pacjenta, e) opakowanie transportowe, f) możliwość uzupełnienia zestawu o dziecięcy materac próżniowy |  |  |
| II. Zestaw do zabezpieczenia zdarzeń masowych 1 komplet – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Zestaw do zabezpieczenia zdarzeń masowych z udziałem min. 50 osób poszkodowanych składający się z pełni wyposażonej torby dla osoby odpowiedzialnej za triage (karty segregacyjne, oświetlenie, miejsce na dokumentację – notatnik dla osoby segregującej) torby dla kierującego akcją medyczną wyposażonej m.in. w miejsce na dokumentacje, kamizelki, karty zbiorcze posegregowanych poszkodowanych, oznakowanie miejsc segregacji odpowiednimi kolorami i in. |  |  |
| III. Nosze płachtowe 2 szt. – producent ………………………. Model/typ ………………………… |  |  |
| Nosze płachtowe 80x200 cm, zmywalne w kolorze czerwonym. (materiał typu plandeks lub równoważny) Nosze płachtowe wykonane z materiału (atestowany materiał) z 8 uchwytami, wykonane z łatwo zmywalnego i dezynfekowanego materiału, - udźwig min. 150 kg. Pokrowiec na nosze płachtowe | 2szt. |  |
| IV Zestaw 14 szyn Kramera w torbie transportowej– producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Zestaw 14 szyn Kramera w torbie transportowej • w komplecie 14 szyn; • torba do transportu szyn, wyposażona w dwa uchwyty połączone zapięciem rzepowym; • uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu; • każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu; • konstrukcja powleczenia szyn-szew wewnętrzny, nić rdzeniowa; Szyny typu Kramer o rożnych wymiarach w powleczeniu miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym płynów i wydalin. • komplet szyn spięty taśmą typu „rzep”, umieszczony w pokrowcu dostosowanym długością do najdłuższej szyny. Szyny Kramera (1 kpl=15 szt.) posiadają powleczenie wykonane z dzianiny poliestrowej z zapięciem typu rzep z możliwością wyciągnięcia szyn. Całość kompletu umieszczona jest w niezależnej torbie transportowej wykonanej z materiału typu Cordura w kolorze czerwonym. Szyny Kramera o różnych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów i wydzielin i wydalin. Rozmiary: p. 1 1500x120 x2szt p. 2 1500x120 p. 3 1200x120 p.4 1000x100 p.5 900x120 x2szt p.6 800x120 p.7 800x100 p.8 700x100 p.9 700x70 p.10 600x70 p.11 600x70 p.12 250x50 x2szt |  |  |
| V. Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych 10 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany – czterostopniowa regulacja podbródka dla osób dorosłych |  |  |
| VI. Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci 10 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| - sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, - kołnierz uniwersalny regulowany dla dzieci, - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 3 punktach, uniwersalne podparcie potylicy - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, - wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, - przenikalny dla promieni X. |  |  |
| VII. Reduktor medyczny 3 szt.– producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Reduktor z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA. Reduktor tlenowy ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania na butli głownie aluminiowej. Wyposażony w manometr ciśnienia wejściowego, specjalnej konstrukcji filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego. Dostosowany do pracy w karetkach pogotowia oraz przy tlenoterapii w warunkach domowych. |  |  |
| VIII Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem 1 szt, – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| IX Worek samorozprężalny 3 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| - Worek samorozprężalny z zastawką dla dorosłych Silikonowy resuscytator dla dorosłych o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml. W zestawie z przezroczysta maseczką o rozmiarze 5 i rozmiarze 4, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. - Worek samorozprężalny z zastawką dla dzieci Silikonowy resuscytator dziecięcy o pojemności wydechowej maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml. W zestawie z przezroczysta maseczką o rozmiarze 3, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. - Worek samorozpężalny z zastawką dla niemowląt Silikonowy resuscytator niemowlęcy o pojemności wydechowej maksymalnej 240 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 600ml. W zestawie z trzema maseczkami o rozmiarach 0,1,2 zupełnie przezroczystymi, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. |  |  |
| X. Rurki ustno-gardłowe 5 komplet ów (8 szt.)– producent ………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Rurki ustno-gardłowe -kodowane kolorami 8 szt. Komplet 8 sztuk rurek wykonanych z plastiku , w ośmiu rożnych rozmiarach, każda pakowana osobno (sterylna). |  |  |
| XI. Ssak akumulatorowy 1 szt.– producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| - precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do – 0,8 bar - podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności - elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania - prędkość ssania – powyżej 20 l/min - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie – poj.1,0 l. - Integralnie wbudowany filtr bakteryjny - Temperatura pracy od - 18 do +40 oC - Temperatura przechowywania od - 40 do +70 oC - mocowanie ścienne - Zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym - czas pracy z akumulatora – min. 40 minut - pojemnik wielokrotnego użytku W zestawie: - ssak - przewód zasilający z sieci 12 V - torba na akcesoria - zbiornik wielorazowego użytku - zestaw mocowania ściennego |  |  |
| XII. Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| klasyczny ciśnieniomierz ręczny z manometrem - pomiar w zakresie 0 – 300 mmHg - mankiet dla dorosłych - mankiet dla dzieci - mankiet dla niemowląt -spust powietrza regulowany zaworem ręcznym |  |  |
| XIII. Stetoskop 2 szt.– producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| XIV Latarka diagnostyczna 1 szt. – producent ……………………….. model/typ…………………. |  |  |
| XV. Ogrzewacz płynów infuzyjnych – producent ……………………….. model/typ…………………. |  |  |
| Ogrzewacz skonstruowany tak, aby zapobiec utracie ciepła z płynów przed dostaniem się do organizmu poszkodowanego. Konfiguracja zestawu : - torba z wkładką izolacyjną dla płynów do pojemności 500 ml. - izolowany pokrowiec z miejscem na podłączenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych - pokrowiec „wąż” z rzepami zapewnia szybkie i stabilne mocowanie |  |  |
| XVI. Mankiet do szybkich przetoczeń 500 ml 1 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| XVII. Ssak mechaniczno-ręczny 1 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| - pojemnik pusty z cewnikiem dla dorosłych - wydajność: min. 20 l/min - podciśnienie max.: 550 mmHg - pojemność pojemnika 300 ml - cewniki dla dorosłych i dla dzieci |  |  |
| XVIII. Plecak - komplet (plecak 20L i plecak 50L) - 2 komplety 1 szt. min 50L– producent …………………………….. model/typ………………………. 1szt. min 20L -producent …………………………….model/typ ………………………. |  |  |
| Plecak resuscytacyjny z miejscem na zestaw resuscytacyjny oraz drobny sprzęt medyczny i opatrunkowy z miejscem na ampularium opisanym osobno - pokrycie zewnętrzne – materiał Cordura - plecak osłonięty dodatkowo z zewnątrz w spodniej i tylnej części osłoną z łatwo zmywalnego materiału typu plandeks (przymocowywaną na rzepie), a z przodu przezroczystą folią - pokrycie wewnętrzne – materiał Kodura pokryty rzepem (możliwość doczepiania modułowych akcesoriów – saszet różnych rozmiarów) - z możliwością modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i saszetek - dodatkowe minimum 6 saszetek zaopatrzonych w system mocujący do komory wewnętrznej saszety dedykowane dla sprzętu: do udrażniania dróg oddechowych, wspomagania oddychania, opatrunków, płynoterapii, iniekcji) - centralna przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący saszety, taśmy rzep z pętlami z gumy przeznaczone na drobny sprzęt - pasy taśmy odblaskowej na ścianach bocznych oraz odblask z przodu plecaka z logiem szpitala oraz oznaczeniem Ratownictwa Medycznego doczepiane na rzepie do materiału zewnętrznego plecaka - waga max. 6 kg, - pojemność min. 50 l. Plecak z miejscem na sprzęt do diagnostyki, płynoterapii, ampularium, zestawem do iniekcji, opatrunki, pojemnikiem na odpady - pokrycie zewnętrzne – materiał Cordura - możliwość osłonięcia plecaka z zewnątrz w spodniej i tylnej części osłoną z łatwo zmywalnego materiału typu plandeks (przymocowywaną na rzepie), a z przodu przezroczystą folią - pokrycie wewnętrzne – materiał Kodura pokryty rzepem (możliwość doczepiania modułowych akcesoriów – saszet różnych rozmiarów) - z możliwością modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i saszetek - dodatkowe minimum 3 pokrowce zaopatrzone w system mocujący do komory wewnętrznej saszety dedykowane dla sprzętu: do płynoterapii, opatrunków, leki i iniekcje (ampularium na min. 50 ampułek)) - odblask z przodu plecaka z logiem szpitala oraz oznaczeniem Ratownictwa Medycznego doczepiane na rzepie do materiału zewnętrznego plecaka - waga max. 4 kg, - pojemność min. 20 l. |  |  |
| XIX. Ampularium 2 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Ampularium na min. 130 ampułek, w kolorze czerwonym, z `rączkami` z wydzielonym miejscem na leki w tabletkach z miejscem dedykowanym na poszczególne leki ( różne rodzaje leków oraz objętość ampułki) |  |  |
| XX. Laryngoskop światłowodowy w etui 1 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Łyżka światłowodowa ML nr 00 1 szt. , możliwość sterylizacji w autoklawie Łyżka światłowodowa ML nr 0 1 szt. , możliwość sterylizacji w autoklawie Łyżka światłowodowa MC nr 1 1 szt., możliwość sterylizacji w autoklawie |  |  |
| XXI. Szczypce Magilla – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Szczypce Magilla 6,25` dla noworodków 1 szt. Szczypce Magilla 7,25” dla dzieci i młodzieży do sterylizacji w autoklawie 1 szt. Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie 1 szt. |  |  |
| XXII. Prowadnica do intubacji – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Prowadnica do trudnej intub.5.0/600mm zagięta 1 szt. Prowadnica do trudnej intub,3,3/600mm zagięta 1 szt. |  |  |
| XXIV. Koc bakteriostatyczny wielorazowego użytku 5 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| XXV. Zestaw na oparzenia 1 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Skład zestawu: - koc 91x76 cm – 1szt. -opatrunek na dłoń 20 x 50 cm – 1szt. -opatrunek 20x 46 cm – 1szt. -opatrunek 10x40 cm – 2 szt. -opatrunek na twarz 30 x 40 cm – 1szt. - bandaż podtrzymujący – 4 szt. - nożyczki – 1 szt. - torba - 1szt. |  |  |
| XXVI. Pojemnik reimplantacyjny 1 szt. – producent …………………………….. model/typ………………………. |  |  |
| Pojemnik izotermiczny 4l w komplecie z pakietami chłodzącymi - 2 szt. do transportu narządów. Utrzymują temp. wewnątrz pojemnika od +0,13 do +8 st.C w czasie 26godzin. Wymiary i pojemność: - pojemność wewnętrzna 4L - pojemność użytkowa 1,5 L Zewnętrzne 200*190*190mm Wewnętrzne (użytkowe) 180*150*50mm |  |  |

NIE SPEŁNIENIE, CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „ TAK – WARUNEK WYMAGANY „ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

.............................................

.....................

data i podpis Wykonawcy